院  内  采  购

惠州市中医医院除颤仪等采购项目

(项目编号:2018ZYYYC015)

询 价 文 件

设备科编制

2018年10月

目      录

第一部分  询价邀请函

第二部分  用户需求书

第三部分  报价须知

第四部分  合同书格式

第五部分  报价文件格式

- 第一部分 询价邀请函

各（潜在）报价人:

惠州市中医医院对惠州市中医医院除颤仪等采购项目进行询价采购。本项目将优先确定符合相应资格条件的节能产品、环保产品供应商参加询价。

一、采购项目编号：2018ZYYYC015

二、采购项目名称：惠州市中医医院除颤仪等采购项目

三、采购预算：人民币29.4万元

四、项目内容及需求：(采购货物的名称、范围及主要内容及要求)

1. 项目内容：惠州市中医医院除颤仪等采购项目；

2. 项目技术规格、参数及要求：详见招标文件；

3．投标人可对本项目进行投标，但应对项目内所有的招标内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。

五、报价人资格条件：

1、响应供应商应在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作并独立于采购人的法人或负责人；

2、响应供应商应具有独立承担民事责任的能力；

3、响应供应商应具有良好的商业信誉；

4、响应供应商应具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5、响应供应商在近三年的经营活动中没有重大违法违规记录，以国家企业信用信息公示系统、信用中国、中国政府采购网查询结果为准；

6、响应供应商应依法取得《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械生产企业许可证》（注：持《医疗器械生产企业许可证》供应商，仅限于投供应商自身生产的产品）；

7、响应供应商所投货物应依法取得本项目的《中华人民共和国医疗器械注册证》及其附件《医疗器械产品注册登记表》或免注册的备案凭证/规定条文（注册证过期须提供网上可以查询的延期公告，如因其他特殊原因查询不到，须提供国家食品药品监督管理局受理的医疗器械注册申报通知书）；

8、以上项目均不接受联合体参加投标，不允许响应供应商对各招标项目进行分包或转包；

*注：报名时提供法人代表证明书及授权委托书，营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证（三证合一企业只提供营业执照副本）国家企业信用信息公示系统、信用中国、中国政府采购网查询结果截图、《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械产品注册登记表》、法人及委托人的身份证复印件并加盖单位公章，原件核查。符合报价人资格要求的报价人即可购买询价文件，通过报名登记的供应商即通过资格预审。

六、报价人应当在2018年10月10日起至2018年10月17日期间（办公时间内，法定节假日除外）到惠州市中医医院设备科（详细地址：广东省惠州市惠城区东江新城东升一路住院楼B区8楼设备科）购买询价文件。

七、报价文件递交截止时间：2018年10月17日15 时00分。

八、报价文件递交地点：惠州市中医医院设备科；递交时间：2018年10月17日14时 30分至15时00分。

九、询价时间：2018年10月17日15时00 分。

十、询价地点：惠州市中医医院8楼会议室。

十一、采购人将不承担报价人准备报价文件和递交报价文件以及参加本次询价采购活动所发生的任何成本或费用。

采购人：惠州市中医医院

联系人：吴小姐                      电话：0752-2189599

联系地址：惠州市惠城区东江新城东升一路             邮编：516001

惠州市中医医院

2018年10月10日

第二部分　用户需求书

一、供应商资格条件：

1、响应供应商应在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作并独立于采购人的法人或负责人；

2、响应供应商应具有独立承担民事责任的能力；

3、响应供应商应具有良好的商业信誉；

4、响应供应商应具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5、响应供应商在近三年的经营活动中没有重大违法违规记录，以国家企业信用信息公示系统、信用中国、中国政府采购网查询结果为准；

6、响应供应商应依法取得《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械生产企业许可证》（注：持《医疗器械生产企业许可证》供应商，仅限于投供应商自身生产的产品）；

7、响应供应商所投货物应依法取得本项目的《中华人民共和国医疗器械注册证》及其附件《医疗器械产品注册登记表》或免注册的备案凭证/规定条文（注册证过期须提供网上可以查询的延期公告，如因其他特殊原因查询不到，须提供国家食品药品监督管理局受理的医疗器械注册申报通知书）；

*8、以上项目均不接受联合体参加投标，不允许响应供应商对各招标项目进行分包或转包；

二、采购清单、技术规格、参数及要求

1、本采购项目中标注★号的内容为实质性要求和条件，如果投标人所投标货物、服务与具体要求存在负偏离，且评审小组认为该负偏离将对采购单位使用造成重大影响的，评审小组在符合性审查时将不予通过，拒绝其投标。

2、招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”中“▲”号重要技术指标，投标人所投产品应当提供厂商说明材料，厂商说明材料包括但不限于下列文件：

（1）投标产品的品牌、型号、详细配置参数；

（2）能证实产品技术、配置参数的证明材料（包括：①能体现投标技术参数的厂商的中文说明书或彩页或厂家主要技术参数说明函等；或②厂商针对本项目的产品详细配置响应表；或③厂商官方网站的技术白皮书打印稿，同时注明材料来源于官方网站的网址。以上文件均需加盖厂商或投标人公章）。

3、本文件中的技术参数为参考技术指标，投标人所投的货物的对应技术参数应等同于或优于招标文件中的参考技术参数,至少应提供对主要技术参数的投标证明材料。

4、投标人须提供独立的 “投标报价单”一份和“投标文件”四份，并独立密封提交，否则其投标将被拒绝。所有复印资料应清晰，如因资料不清晰产生的废标或扣分等后果由投标人自行负责。

*三、投标价格不得高于预算价格，高于预算价格按投标无效处理。

四、采购项目清单技术规格及要求

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 预算单价（万元） | 合计金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除颤仪 | 台 | 1 | 7 | 7 |  |
| 2 | 监护仪 | 台 | 3 | 2.5 | 7.5 | 与原工作站兼容 |
| 3 | 转运监护仪 | 台 | 1 | 2.95 | 2.95 |  |
| 4 | 心电图机 | 台 | 2 | 2.95 | 2.95 | 十二导联 |
| 5 | 手持式心电图机及工作站 | 套 | 2 | 9 | 9 | 十二导联 |
| 合计 |  |  |  |  | 29.4 |  |

除颤仪

1、具备自动体外除颤（AED）、手动除颤、心电监护、呼吸监护。

2、彩色TFT显示屏>6’, 分辨率640×480，最多可显示3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。

▲3、支持中文操作界面、AED中文语音提示。

4、整机带电极板、电池的重量＜6kg。

5、可充电锂电池，支持100次以上200J除颤。

▲6、关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（＞150J）、屏幕、按键检测。

7、具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。

8、50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。

▲9、除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

10、手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分≥20档，可通过体外电极板进行能量选择。

▲11、最大除颤为360J，充电迅速，充电至200J＜5s。

12、可升级配备体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备慢速起搏功能。

13、CPR辅助功能，可指导CPR操作，符合2010国际CPR指南要求。

14、心电波形扫描时间＞10s，扫描长度＞100mm。

15、可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。

▲16、可升级配备能显示PI血氧灌注指数的血氧饱和度监测功能。

17、可升级配备无创血压监测功能。

18、成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片。

19、可在-10ºC环境正常工作，存储温度-30～70ºC。

20、符合除颤国际专用安全标准IEC60601-2-4:2002。

21、符合欧盟救护车标准EN1789:2007。

22、具备良好的防水性能，防水级别IPX4。

23、具备优异的抗跌落性能，裸机可承受0.75m跌落冲击。

24、配置清单

| 序号 | 配件 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 心电导联线 | 1套 |
| 3 | 手动除颤电极手柄 | 1套 |
| 4 | 体外除颤电极板附件包 | 1套 |
| 5 | 锂电池 | 1块 |
| 6 | 三芯电源线 | 1根 |
| 7 | 使用说明书 | 2套 |
| 8 | 设备保修卡 | 1份 |
| 9 | 序列号小标贴 | 1份 |
| 10 | 合格证 | 1份 |

- 多参数监护仪参数

1、基本功能：

- 心电/无创血压/血氧饱和度/脉搏/呼吸/体温配置；插件式设计。

- 高亮度10.4’TFT显示屏： 可选择8/9/12道波形同屏显示，呼吸氧合图、短趋势共存界面，实时短趋势，波形和趋势同屏显示，大字体显示功能等多种显示模式；

- 三种监护模式可选：手术模式/监护模式/诊断模式；

- 记录模式任选：心电/血氧，心电/呼吸，可选三道心电等多种打印模式；

- 中文/英文菜单

- 可选新生儿/儿童配置；

- 具有选配双通道体温，单/双有创血压,支架的接口。

- 需与原有

- 趋势：

  - 心电波形回放：≥6小时片段式存储或趋势图信息存储；

  - 各种参数联连续存储大于1个月。

3. 联网功能：可与中央监护仪组成有线、无线中央监护网络系统

4. 其它特性：

1）具有报警指示／直流电源指示灯／交流电源指示灯，具有上、下限设置功能，声、光双重三级报警；

2）有抗高频电刀干扰、抗除颤能力

  - 环保电池随时充电，时间＞2小时

5.技术指标：

1）心电：

测量范围：（30-300）次/分

心电微弱信号的提取技术

标准5导联线,12导联心电波形（Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ， avR,avL,avf,V1～V6），有导联脱落的自动识别功能，7道心电同屏显示

扫描速度：12.5 mm/s、25mm/s、50mm/s

增益选择：2.5mm/mV、5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV、40mm/mV，手动/自动

2）无创血压

测量范围：0-300nnHg

测量方法：具有可重复观测的双方法血压测量装置

测量方式：振荡法，有袖带脱落的自动识别功能

测量单位：mmHg/Kpa两用

报警：收缩压/舒张压/平均压/超限报警，可调式报警上、下限

过压保护设置：成人、儿童及新生儿分段保护

3）血氧饱和度

测量范围：0-100%

精度： ±1%（70~100%）， ±2%（35~69%）

脉搏范围: 10-300bpm

数字信号弱脉搏血氧饱和度提取测量方法

测量参数：血氧饱和度、脉率

4）体温

测量范围：25-45℃

单位：摄氏和华氏可选

显示：体表温度、腔内温度任选

5）呼吸

测量范围：0-100次/分

测量方式：腹式/胸阻抗式可选

| 多参数监护仪配置清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| 1 | 主机 | 1台 |  |
| 2 | 心电导联线 | 1条 | 三线制 |
| 3 | 成人血压袖带 | 1条 | 标准成人 |
| 4 | 成人血氧探头 | 1条 | 标准成人 |
| 5 | 呼吸传感器 | 1条 |  |
| 6 | 体温传感器 | 1条 |  |
| 7 | 成人电极片 | 1包 |  |
| 8 | 电源线 | 1条 |  |
| 9 | 合格证 | 1张 |  |
| 10 | 地线 | 1条 |  |
| 11 | 使用操作手册 | 1本 |  |
| 12 | 用户保修卡 | 1个 |  |

转运病人监护仪技术规格及要求

1、用于院外或院内病人转运过程中监护，及高端与低端监护仪之间数据传输。

2、硬件要求：

2.1 5寸彩色TFT显示，分辨率≥480*272；

2.2 重量＜950克；

2.3 触摸屏操作，配备屏幕锁防止误操作；

2.4 可支持交流电或锂电池供电，电池支持长达5小时监测，可支持不断电电池更换，时间≥3分钟；可配置充电器；

2.5 配置床旁挂钩方便转运。

3、监测参数：

3.1基本参数：

（1）可监测心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双体温和双通道有创血压；

（2）可以掉电保存120小时的趋势数据，数据可上传至高端监护仪，方便病人转移，实现病人信息的无缝转移；

- （3）3/5导心电测量，心电波形增益可达4倍；

（4）心电算法具备13种心律失常算法和ST段分析功能；

- （5）可选通过FDA的全球金标准心电算法Mortara；

（6）可配备品牌自身的血氧算法，或Masimo 或 Nellcor血氧，在运动和弱灌注的情况下进行准确测量。

3.2扩展参数：

（1）可升级呼吸末二氧化碳（主路及旁路）、12导心电或热稀释法心排量模块，（2）在中央站内各床边机间实现互换；

- （3）可提供12导分析报告，不少于20组；

（4）旁流EtCO2抽样速率最低达70ml/min，满足全年龄段病人测量需要；

（5）主流EtCO2采用Novametrix公司技术，适用于插管病人，无需耗材；

（6）可支持心排血量监测。

3.3系统功能：

- （1）可以采用拼音和五笔两种方式输入中文信息；

（2）具有三级声光报警，参数报警级别可调；

- （3）具备5种计算功能；

（4）具备120小时趋势图表、48小时全息波形回顾、100个报警事件、100个心律失常、1000组NIBP测量的数据存储和回顾功能；

（5）他床观察功能，无需中央站即可进行隔床跨室观察其他联网床位监护信息

（6）具备标准显示界面、大字体显示界面，及心输出量测量等多种显示界面；

（7）支持Wifi或有线联网至中央监护系统。

- 4、整机无风扇设计，降低院内交叉感染及环境噪音干扰

5、防水等级达到IPX1标准

配置清单

| 标准配置:病人监护仪 |  |
| --- | --- |
| 3/5导联心电+无创血压+血氧+呼吸+脉搏（不含探头） |  |
| 分项配件 | 数 量 |
| 主机 | 1台 |
| 心电导联线 | 1套 |
| 血氧电缆 | 1套 |
| 无创血压袖套 | 1套 |
| 电源线 | 1根 |
| 电源适配器 | 1个 |
| 电池 | 1块 |
| 主机手柄 | 1个 |
| 使用说明书 | 2本 |
| 设备保修卡 | 1份 |
| 序列号小标贴 | 1份 |
| 合格证 | 1份 |

十二导联心电图机

1. 技术指标

1.1导联：标准12导联

1.2采集方式：十二导联同步采集

1.3采样率：1.25ms

1.4 A/D位数：14位

1.5记录模式：手/自动6道、6+1道、12道，按下“MODE”键可以切换打印模式。

1.6测量参数：心率，PR间期，QRS时限，QT/QTC间期，P/QRS/T轴，RV5/SV1幅度，RV5+SV1幅度，心室率

1.7滤波器：交流50Hz/60Hz		肌电35Hz

1.8 MRR：＞80dB	＞100dB（加交流干扰滤波器）

1.9输入回路电流：≤0.1μA

1.10输入阻抗：＞50M

1.11患者漏电流：＜10μA

1.12时间常数：≥3.2s

1.13频响：0 .05～150Hz

1.14噪声电平：＜15μVp-p

1.15耐极化电压：±400mV

1.16灵敏阈：≤20μV

1.17灵敏度：2.5、5、10、20mm/mV四档

1.18定标电压：1mV±3%

1.19输入电路：浮地输入，具有抗除颤效应防护电路

1.20记录方式：热点阵打印系统：8点/毫米（垂直方向）40点/毫米（水平方向，25毫米/秒时）

1.21走纸速度：6.25 mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s、50mm/s

1.22记录纸规格：210mm×30m或210mm×20m卷纸，210mm×140mm×20m折叠纸

1.23电源：220V±10%，50Hz   35VA，直流：可充电池，14.4V—1600mAh

1.24连续工作时间：直流≥3小时，交流≥4小时

1.25液晶显示：6英寸液晶显示屏，显示操作菜单、整机工作状态、时间、心率和电极是否脱落

1.26内置存储器：可存450份以上病例

1.27同屏显示导联数：12导

1.28显示语言：中/英文

1.29打印语言：中/英文

1.30可接入HIS.PACS系统,支持远程会诊和心电图信息网络化

1.31兼容折叠纸和卷纸

2、资格证明和技术文件

2.01  取得ISO9001质量体系认证

2.02  取得CMC计量器具许可证

2.03  同类产品取得医疗器械产品注册证十年以上

2.04  取得CMD质量体系认证证书

2.05  具备信息系统接口

- 心电图机产品标准配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 电源线 | 1根 |
| 3 | 地线 | 1根 |
| 4 | 导联线(ø4) | 1套 |
| 5 | 肢电极(ø4) | 1套4只 |
| 6 | 胸电极(ø4) | 1套6只 |
| 7 | 合格证 | 1张 |
| 8 | 热敏记录纸 | 1卷 |
| 9 | 技术、使用说明书 | 2本 |
| 10 | 检定证书 | 1张 |
| 11 | 保修卡 | 1张 |
| 12 | 信息系统接口 | 1个 |

手提式十二道心电图机技术参数

1、 技术规格:

1.1 导联：标准12导同步采集

1.2 输入方式：浮地输入，具有除颤效应和起博脉冲抑制电路

1.3 输入阻抗：≥50MΩ

1.4 输入回路电流：≤50nA

1.5 定标电压：1mv±3%

1.6抗极化电压：±400mv

1.7 灵敏度：2.5、5、10、20mm/mV，手动或自动

1.8 记录速度： 5，6.25，10，12.5，25，50mm/s

1.9 时间常数：≥3.2s

1.10噪声电平：≤15µVp-p

1.11频响: 0.05～150Hz（-3dB）

1.12共模抑制比：≥80dB

1.13采样率: 1ms

1.14 A/D：14位

1.15记录系统: 热点阵打印

1.16基线控制: 自动调整

1.17节律导联: 可随意选择

1.18 DC外部输入: 10mm/V±5%，单端输入，输入阻抗≥100KΩ

1.19 ECG输出: 1V/mV±5%，单端输出，输出阻抗≤100Ω

1.20电源要求: 1.交流：100-260V，50/60Hz。2.直流内置可充电锂电池和充电电路，充满电后可连续做50例病人 。

1.21记录模式: 手动/自动同步或实时记录6道、6+1道、6+2道、12道

1.22自动节律模式记录（节律导联任选，时间为1－5分钟，），长时间的R-R间期分析模式，具有R-R间期直方图、趋势图

1.23 1:1实际尺寸显示系统（ADS），同屏12+1道、12+2道显示，可冻结显示波形、局部缩放

1.24专用操作系统，支持中英文菜单和病人信息管理，可进行分页菜单设置

1.25标准数字字母键盘，拼音汉字输入法，可输入英文、中文及数字

1.26心率不齐检测，当出现心律不齐时，自动延长记录时间并在屏幕上以红色显示相应的节律导联波形

1.27可存贮1500份10秒长无压缩心电图和分析结果，供回放、记录、网络传输和远程会诊

1.28可配SD存贮卡，使存贮病例增加到10000份

1.29标准USB接口和网络接口，可接U盘拷贝，可在有线的局域网内进行传输

1.30同屏显示心电波形（12道）、分析结果和测量结果，可对分析报告进行人工编辑。

1.31 75 Hz高截止点滤波，可有效减少波形的失真，避免诊断的误差

1.32可记录按键后前10秒钟的心电图

1.33工作模式: 普通模式，诊断模式，节律模式，传输模式，历史模式

1.34节律导联R-R间期直方图、趋势图

1.35导联脱落检测: 可准确的检测具体导联脱落位置并予显示

1.36波形显示: 12+1道、12+2道同屏显示

1.37显示/打印语言: 中/英文任意转换,

1.38显示器12.1英寸800x600翻盖彩色液晶

1.39可记录患者信息: 患者ID号、姓名、性别、年龄、滤波状态、灵敏度、记录速度、日期、时间、导联码、定标波形、导联波形、测量结果、分析结果、R-R直方图、趋势图、软件版本等

1.40测量参数: 心室率，PR间期，QRS时限，QT/QTC间期、P/QRS/T电轴，RV5/SV1振幅

1.41分析功能: 自动分析

1.42兼容折叠纸和卷纸

1.43可与HIS、PACS系统双向通讯，支持远程会诊和心电图信息网络共享

2、资格证明和技术文件

2.01  取得ISO9001质量体系认证

2.02  取得CMC计量器具许可证

2.03  同类产品取得医疗器械产品注册证十年以上

2.04  取得CMD质量体系认证证书

五、采购项目商务要求

★1、供货要求：

（1）权利保证：卖方应保证出卖给买方的产品或产品任何部分非他人所有或与他人共有，未设有抵押权、租赁权，未侵犯他人的专利权、版权、商标权等知识产权。一旦出现侵权，卖方应承担全部责任。

（2）产品质量：①产品质量应符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准、行业标准或货物来源国官方标准；②产品所有技术性能规格及参数，应符合招标文件和卖方投标文件所要求的技术标准及生产厂商公开的宣传资料和生产厂商官方网站宣传内容的标准要求。③卖方应保证提供的产品是全新未使用过的原厂合格正品（包括零部件），表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。如提供假冒伪劣或充装产品者，将按中标金额的十倍进行罚扣，且列入黑名单三年内不准参与医院的任何采买活动。

（3）单证齐全：应有产品合格证（或质量证明）、使用说明、保修证明、发票和其它应具有的单证；若卖方所提供的产品是进口产品，则须提供合法的原生地证明、进口报关资料、商检证明。

（4）货物为原厂商未启封全新包装，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

2、经验要求：供货方负责技术支持，费用均已涵盖在投报价格中。免费负责为买方产品(设备)使用人员的操作培训等工作，直至买方使用人员能独立正常操作使用为止。

3、项目预算：详见投标邀请函。

★4、报价要求：报价应为已经包括了运送到指定地点并完成调试安装交付使用的所有费用，设备报价均不得高于其预算价，报价高于预算价按投标无效处理。

报价具体格式见投标文件报价表。

5、交货时间和地点：合同签订后  10  天内，卖方负责将产品运送至买方指定地点，产品需要安装调试的应及时安装调试，并承担由此产生的全部等费用。

★6、质保期：产品质量保证（修）期为至少壹年，产品质量保证（修）期限从产品验收合格之日起计算；在质量保证（修）期内，凡属产品本身引起的故障，卖方负责免费保修，所有费用由卖方承担。

7、验收要求：

按供货要求事项进行验收。

8、售后服务：

（1）要求产品（设备）有良好的售后维修保障。保修期至少为一年，质保期从产品验收合格之日起计算。

（2）如设备发生故障、设备故障报修的响应时间：2小时以内，维修工程师应在48小时内到现场维修并排除故障。

（3）卖方免费负责为买方产品(设备)使用人员的操作培训等工作，直至采购方使用人员能独立正常操作使用为止。

9、付款期限及方式：

产品经验收合格后（验收合格后应当出具验收报告）3个月内支付95%，余下5%质保金到期后三个月内支付。支付方式采用银行转账支付。

10、履约考评：履约考评，履约期间每半年将按我院《供应商诚信量化评价管理办法》对供应商履约行为进行考评一次，将每次考评低于80分者进行质保金2%的罚没，并要求整改，壹年累计考核两次不合格者将进行淘汰，扣罚5%质保金，并终止合同，纳入黑名单管理。

11、违约责任

（1）卖方不能交货的，买方不向卖方付款。卖方应向买方偿付相当于不能交货部分货款的百分之二十的违约金；

（2）卖方所交产品品种、数量、规格、型号、质量、技术参数及配置不符合国家法律法规和招标文件及合同规定的，买方有权拒绝收货，由卖方负责包换或退货，并承担由此而支付的实际费用。换货的再次交货时间超过合同交货时间的视为逾期交货，退货的视为不能交货，并承担逾期交货、不能交货的违约责任；

（3）卖方逾期交货的，按逾期交货部分货款计算，向买方偿付每日千分之五的违约金，并承担买方因此所受的损失费用。

注：投标人必须满足上述商务条款中加★号的为主要条款要求，并对应承诺，如出现任何偏离或不满足将作为无效投标处理。

同一品牌同一型号的产品可有多家投标人参与竞争，但只作为一个投标人计算。

第三部分  报价须知

一、说  明

1．适用范围

1.1本询价文件适用于本询价的政府采购项目。

2. 定义

2.1 “采购人”是指：惠州市中医医院设备科 。

2.2“监管部门”是指：惠州市中医医院纪检组。

2.3“报价人”是指响应本文件要求，参加询价的法人或者其他组织、自然人。

2.4报价人资格条件是指：

1) 参见第一部分询价邀请函。

2) 关于分公司报价的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

3) 除联合体外，彼此存在投资与被投资关系的，或彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的，不接受作为参与本采购项目中同一包（组）竞争的服务商。

2.5“成交人”是指经法定程序确定并授予合同的报价人。

2.6“报价文件”是指：服务商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性响应文件。

3. 合格的货物和服务

3.1 “货物”是指报价人制造或组织符合询价文件要求的货物等。询价文件中没有提及采购货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，且优先采购节能、环保产品。货物必须是合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足本询价文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除服务和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：报价人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及询价文件规定的其它服务。

4．  询价费用

免收费用。

二、询价文件

5. 询价文件的构成

5.1询价文件由下列文件以及在询价过程中发出的修正和补充文件组成：

（1）询价邀请函

（2）用户需求书

（3） 报价须知

（4）询价办法

（5）合同书格式

（6）报价文件格式

（7）在询价过程中由采购人发出的修正和补充文件等

5.2 报价人应认真阅读、并充分理解询价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），报价人没有按照询价文件要求提交全部资料，或者报价文件没有对询价文件在各方面都做出实质性响应是报价人的风险，有可能导致其询价报价被拒绝，或被认定为无效报价或被确定为报价无效。

6. 询价文件的澄清

6.1任何要求对询价文件进行澄清的报价人，均应以书面形式在询价文件规定的报价文件递交截止日以前通知采购人。但报价人应按招标文件所示的联系方式以书面形式将澄清要求通知采购人，并须为采购人在限期前的答复留下适当的工作时间。采购人负责对询价文件作出解释，并视情况对本项目中比较复杂的事项进行说明和依法回答报价人提出的疑问及问题。必要时，采购人将组织相关专家召开答疑会。采购人将根据具体情况采用其认为适当的方式予以回复,并在必要时将不标明问题来源的书面答复发给本项目的本询价文件的所有收受人。该书面澄清答复将视为本文件的组成部分。

6.2提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者询价小组可以对已发出的询价通知书进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价通知书的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者询价小组应当在提交响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收询价通知书的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交响应文件截止之日。

6.3报价人在规定的时间内未对询价文件澄清或提出疑问的，采购人将视其为无异议。对询价文件中描述有歧意或前后不一致的地方，询价小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个报价人。

7. 询价文件的修改

7.l在报价截止时间前，无论出于何种原因，根据项目的需要，采购人可主动地或在解答报价人提出的疑问时对询价文件进行修改和变更。

7.2询价文件的修改将以书面的形式于报价文件递交截止时间前通知本询价文件的所有收受人。该修改文件将构成询价文件的一部分。报价人应在收到该修改文件后立即以书面形式予以确认并受其约束。

7.3考虑到该修改和变更的影响，采购人和采购人可酌情推迟报价文件递交截止时间，但应发布公告并书面通知所有购买询价文件的报价人。

7.4在询价过程中，询价文件内容如有实质性的变更，询价小组应以书面形式通知所有参与询价的报价人。若报价人对此类实质性变更不予接受，可以要求退出询价，否则将被视为接受此变更并受其约束

三、报价文件的编制

8. 报价文件编制基本要求

8.1 报价人对报价文件的编制应按要求装订和封装，对未经装订的报价文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由报价人承担。

8.2 报价人提交的报价文件及其与（采购人）就有关询价的所有来往函电均应使用中文。报价人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释报价文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

8.3报价人应认真阅读、并充分理解询价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），并应完整、真实、准确的填写询价文件中规定的所有内容。报价人没有按照询价文件要求提交全部资料，或者报价没有对询价文件在各方面都作出实质性响应是报价人的风险，有可能导致其报价被拒绝，或被认定为无效报价或被确定为报价无效。

8.4如因报价人只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，或报价文件填报的内容不详，而给询价造成困难的，其可能导致的结果和责任由报价人自行承担。

8.5报价人必须对报价文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

9. 报价文件的构成

9.1报价文件的构成应符合法律法规及询价文件的要求。

9.2报价标人应按本询价文件规定的内容和格式编制并提交报价文件，报价文件应参照询价文件第六部分的内容要求、编排顺序和格式要求，按顺序装订成册，提供全面的报价文件。包含但不限于以下内容：

（1）报价人应按报价文件格式的要求提交资格证明文件，并对这些资格文件的真实性负责；

（2）报价响应文件（参见询价文件第六部分报价文件格式）；

（3）报价人认为需加以说明的其他内容。

9.3报价人相关证明文件

9.3.1报价人应提交证明其有资格参加报价和成交后有能力履行合同的文件，并作为其报价文件的一部份。

9.3.2报价人须提交，但不限于，以下合格性证明文件：

- 报价人营业执照副本复印件等要求的其它证明文件；

- 报价人的资格声明（按询价文件第五部份格式提供，声明其提交的证明文件的真实性与正确性，声明其是独立于采购人和采购代理机构的供应商，并按招标文件要求的年限申明其在经营活动及政府采购活动中没有重大违法活动和涉嫌违规行为）；

9.4 在参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明。

10. 报价及计量

10.1报价人所提供的服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

10.2报价人应按询价文件要求的报价范围进行报价。

10.3除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。

四、询价报价要求

11. 对于本文件中未列明，而报价人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

12. 成交人负责本项目所需货物的准备、履行、成果交付、售后服务等全部工作。

五、报价保证金

本项目无需提交保证金。

六、报价文件的份数、封装和递交

14．报价文件的份数和封装：

14.1报价文件应有报价信封一份。

14.2报价文件正本应由报价人的法定代表人或经其正式授权的代表签字，被授权代表须将《法定代表人授权书》（格式参见询价文件第六部分）附在报价文件中。报价文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由报价文件签字人用姓氏或首字母在旁边签字才有效。

14.3所有报价文件必须装入密封的信封或封套。在每一信封或包装的封面上标明：正本或副本；采购人名称及地址；报价地点及时间；项目名称及编号；报价子项；报价人名称及地址等。

14.4采购人对因报价文件未装订成册而造成的报价文件的损坏、丢失不承担任何责任。

14.5采购人对不可抗力事件造成的报价文件的损坏、丢失不承担任何责任。

15. 报价文件的递交

15.1所有报价文件应于招标文件中规定的截止时点前递交到开标地点。

15.2未按要求密封的，或迟交或未送达指定地点的报价文件，按《政府采购法》的规定，采购人将拒收或原封退回在其规定的递交报价文件截止时点之后收到的任何报价文件。

15.3本次采购不接受邮寄、电报、电话、传真方式报价。

16. 报价文件的修改和撤回

16.1报价人在报价文件递交截止时间前，可以对所递交的报价文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。在报价递交截止时间之后，报价人不可以修改其报价文件内容。补充、修改的内容应当按询价文件要求签署、盖章，并作为报价文件的组成部分。

16.2报价人在递交报价文件后，可以撤回其报价，但报价人必须在规定的报价文件递交截止时间前以书面形式告知采购人；在报价递交截止时间之后不允许撤回报价。

16.3询价期间应询价小组要求所作的澄清应在询价小组规定的时间内递交。

16.4报价人所提交的报价文件在评审结束后，无论成交与否都不退还。

17. 报价截止期、报价有效期

17.1 报价的截止时间为招标文件规定时间，在截止时间后送达或者未送达指定地点的报价文件，为无效报价文件，采购人将拒收。

17.2 从报价截止日起，报价有效期为招标文件规定天数。在特殊情况下，采购人可于报价有效期满之前要求报价人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。报价人可以拒绝上述要求而其报价保证金不被没收，同意延期的报价人在原报价有效期内应享之权利及应负之责任也相应延续。

七、询价及评审

18.报价

18.1 本次询价采用一次性报价形式。报价时，开启报价文件封套，报出唱价信封的内容。

18.2 采购人在招标文件规定的时间、地点组织和主持报价会，参加报价会的报价人代表请准时出席，并以签名报到证明。

18.3 报价时，采购人将当众拆封、宣读报价人名称、修改和撤回报价的通知（如有的话）、报价函、总报价、折扣声明、是否提交了报价保证金，报价备选方案（询价文件允许提供的话）以及采购人认为必要的其他内容。除了按照规定原封退回迟到或撤回的报价之外，报价时将不得拒绝在报价截止时间前收到的报价文件。

18.4 报价时未宣读的报价价格、价格折扣、报价修改和询价文件允许提供的备选方案等实质性内容，评审时将不予承认。

18.5 采购人将做报价记录，并由出席报价会的报价人代表签字确认，存档备查。

八、确定成交人办法

21.确定成交人

21.1按符合采购需求、质量和标准且有效报价最低的原则，根据投标人报价结果，采购人依法确定成交人。

21.2采购人应当在评审结束后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

21.3成交人确定后，将在惠州市中医医院官方网站（见招标文件) 上发布成交结果公告，并向成交人发出《成交通知书》。《成交通知书》对成交人和采购人具有同等法律效力。

九、质疑和投诉

22.1报价人对此次采购活动有疑问，可依法向采购人或采购人提出质疑。采购人或采购人应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人

22.2报价人对评审结果有质疑或投诉的，可根据《中华人民共和国政府采购法》及有关法规的规定，向相关部门书面提出并提供书面原件，但需对质疑或投诉内容的真实性承担责任。质疑或投诉必须是书面的，并加盖报价人公章及由法定代表人或其授权代表签署或盖章。

1）采购人或采购人应在收到报价人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

2）对采购人或采购人的答复不满意或他们未在规定时间内给予答复的，提出质疑的报价人可以在答复期满后15个工作日内，按招标文件中的联系方式向惠州市中医医院采购监督管理科室（党办）投诉。

十、签订合同

23. 成交通知书

23.1 成交结果公告发布的同时，采购人将以书面形式向成交报价人发出经采购人及采购人双方确认的《成交通知书》；成交报价人收到《成交通知书》后须以书面形式向采购人确认。

23.2 《成交通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和成交报价人具有同等法律效力；《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果，或者成交报价人放弃成交，均应承担相应的法律责任。

24. 成交报价人在收到成交通知书后，按规定与采购人签订政府采购合同。

24.1 成交报价人在收到《成交通知书》后，应按照《成交通知书》指定的时间、地点，派遣其授权代表与采购人签署合同。按询价文件要求和成交报价人的报价文件承诺签订政府采购合同，但不得超出询价文件要求和成交报价人的报价文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

24.2 在合同签订前，成交报价人须提供营业执照、税务登记证和在投标文件中提供的资质证明文件等主要证明文件（如授权其分支机构进行项目实施或提供售后服务的，亦应提供其与分支机构关系的法律证明材料）的原件给采购人进行核对。如投标文件中复印件与原件不符，采购人有权取消其中标资格。

24.3 合同的组成基于但不限于以下部分：

a） 《合同书》；

b） 《成交通知书》；

c） 询价文件及其澄清、补充文件；

d） 成交报价人的报价文件及其澄清、补充文件。

十一、适用法律

25. 采购人及报价人的一切采购活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

第五部分　合同书格式

院内采购

合 同 书

（货物类）

采购编号：

项目名称：

包 号：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲    方：

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方：                    
电    话：                传  真：           地  址：

项目名称：                                   采购编号：

根据               项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》               的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ 元； 大写： |  |  |  |  |  |  |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

三、设备要求

1.货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

3.进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

5.乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：

2.交货方式：

3.交货地点：

五、付款方式:

六、质保期及售后服务要求

1.本合同的质量保证期（简称“质保期”）为     年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身 (免费/有偿) 维修保养服务。

2.质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

3.对甲方的服务通知，在设备整个使用期内应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后派人员到达用户现场实施维修并排除故障。

七、安装与调试:乙方必须依照采购文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收：

1）货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2）进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。评审小组在各投标人的报价有限期内有权要求投标人提供进口货物的报关单。

3）货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4）乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5）甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失

1) 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、争议的解决

1)合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1) 本合同所有附件、采购文件、投标文件、成交通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

1）本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2）合同一式    份。

甲方（盖章）：                                 乙方（盖章）：

法人代表：                                    法人代表：

签约代表：                                    签约代表：

签定地点：

签定日期：        年     月    日             签定日期：        年     月     日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

第六部分  报价文件格式

## 价格部分

1.1开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 所投包号 |  |
| 投标报价 | （大写）人民币 元整（￥ 元） |
| 备注：详细内容见《投标明细报价表》。 |  |

注：1. 投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2. 所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3. 此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份并与优惠声明（若有）封装在一个信封中，作为唱标之用。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

1.2投标明细报价表

采购项目名称:

采购招标编号：

投 标  单 位：

| 一、货物、设备及材料类详列 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号、主要技术参数 |  | 制造商 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| 合 计 |  |  |  | 数量合计： |  |  | 报价合计： 元 |  |
| 二、施工安装工程与服务类详列 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 具体施工工程与服务内容 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 广东省现市场零售价 |
| 合 计 |  |  |  | 数量合计： |  |  | 报价合计： 元 |  |
| 三、其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 具体内容 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 说 明 |
| 合 计 |  |  |  | 数量合计： |  |  | 报价合计： 元 |  |
| 四、报价汇总：人民币 元。 （以上各合计项与开标一览表中的对应项均一致相符，如不一致以投标一览表为准） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他参考费用 （下列报价不列入投标总价内） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分 项 |  | 名 称 | 规格型号 |  |  | 制造商 | 单价 | 使用周期 /寿命 |
| 常用易损件及配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期满后将要发生的必要服务项收费标准： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《开标一览表》一致相符。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

## 二、资格性文件

#### 2.1报价函

（采购人/采购人）：

依据贵方采购项目名称（采购项目名称、编号) 项目询价采购的询价邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（报价人名称、地址）提交下述文件正本    份，副本    份；并在正本内附有对应于报价文件各册内容的电子文件一套（光盘形式，文件格式采用贵方认可的办公软件制作）。

1. 自查表；

2. 价格部分；

3. 资格性文件；

4. 其他部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受询价文件的各项要求，遵守询价文件中的各项规定，按询价文件的要求提供报价。

2.全部服务的报价总价为            （详见报价表）。

3.询价有效期为报价截止日之日起 60 天，成交人询价有效期延至合同验收之日。

4.我方已经详细地阅读了全部询价文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解询价文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

5.      (报价人名称)     作为报价人正式授权     (授权代表全名, 职务)       代表我方全权处理有关本报价的一切事宜。

6.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

7.我方承诺在本次报价文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

8.我方明白并愿意在规定的询价时间和日期之后，报价有效期之内撤回报价，则报价保证金将被贵方没收

9.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

10.我方如果成交，将保证履行询价文件以及询价文件修改书（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务

11.我方同意按询价文件规定向采购人缴纳采购费，就本次采购应由我方交纳的服务费将按随附于本报价文件的承诺书支付。

报价人法定代表人（签字或签名章）：

报价人名称（签章）：

日期：   年   月   日

#### 2.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：采购人/采购人：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请报价人务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：采购人/采购人：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：                                                   。

授权单位：          （盖章）     法定代表人 ：       （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的询价响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司报价文件中标注的询价有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.询价签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件

2.3 关于资格的声明函

致：（采购人/采购人）

关于贵方采购项目名称：                    （项目编号:                 ）询价，本单位愿意提交报价文件，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- 我方为本次报价所提交的所有证明其合格及资格的文件、问题的回答是真实的和正确的，并愿为其真实性和正确性承担法律责任；

- 我方是依法注册的法人，在法律上、财务上和运作上完全独立于   （采购人）；

- 我方在参加本次报价前 3 年内，在经营活动及参与政府采购活动中没有重大违法活动及涉嫌违规行为，并没有因而被有关部门警告或处分的记录。

- ；

- 。

附资格文件如下：

（1）《法人营业执照》复印件并加盖公章；

（2）《组织机构代码证》复印件并加盖公章；

（3）《税务登记证》复印件并加盖公章；

……

报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

报价人名称（签章）：

日期：          年      月     日

2.4 报价承诺书

报 价 承 诺 书

（采购人名称）：

本报价人已详细阅读了  （项目名称）  询价文件，自愿参加上述项目报价，现就有关事项向询价人郑重承诺如下：

1.本报价人自愿在询价文件规定的时限内按照询价文件及采购合同、用户需求书、技术规范等要求完成采购任务，按时完成并验收合格。服务质量按照报价文件的承诺并满足询价文件要求。

2.遵守中华人民共和国、广东省、市有关政府采购、招标投标的法律法规规定，自觉维护市场经济秩序。否则，同意被废除报价资格并接受处罚。

3.保证报价文件内容无任何虚假。若评审过程中查出有虚假，同意作无效报价文件处理并被没收报价担保，若成交之后查出有虚假，同意废除成交资格并被没收报价担保。

4.保证报价文件不存在低于成本的恶意报价行为。

5.保证按照询价文件及成交通知书规定提交履约担保并商签采购合同，对询价文件第五部分《合同书》中的条款项下的内容完全响应，不作任何的偏离。否则，同意接受询价人违约处罚并被没收报价担保。

6.保证按照采购合同约定完成采购合同范围内的全部内容，履行保修责任。否则，同意接受询价人对报价人违约处理。

7.保证成交之后不转包，若分包将征得询价人同意并遵守相关法律法规。

8.保证成交之后按询价文件要求向询价项目配置承诺的资源，否则，同意接受违约处罚并被没收履约担保。

9.保证成交之后密切配合采购人开展工作，接受采购人的监督管理。

10.保证按询价文件及采购合同约定的原则处理采购调整事宜，不发生签署采购合同之后恶意索赔的行为。

本报价人在规定的报价有效期限内，将受询价文件的约束并履行报价文件的承诺。

报价人法定代表人（签字或签名章）：

报价人名称（签章）：

日期：   年   月   日