# 政府采购需求

| 采购单位 | 惠州市中医医院 | 项目编号 | HMD2023-14 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购项目名称 | 惠州市中医医院除颤仪等设备采购项目 | 采购项目类别 | 货物 |
| 采购预算/最高限价 | 881000.00元 | 采购方式 | 公开招标 |
| 评标办法 | 综合评分法 | 专家人数 | 评委委员会总人数，5人； 评标专家人数，4人； 采购人代表人数，1人； |
| 联系人 | 吴女士 | 联系电话 | 0752-2189599 |
| 现场勘探 | 否 |  |  |
| 中标（成交）供应商确定方式 | 采购人按照评标报告中推荐的中标候选人确定中标人 |  |  |

# 第一章 投标邀请

惠州市中医医院除颤仪等设备采购项目的潜在投标人应在广东中正国标公共资源交易有限公司官网（详细地址：中易电子交易平台http://www.cotenders.cn）获取招标文件，并于2023年  月  日  点  分（北京时间）前递交投标文件。

## 一.项目概述

### 1.名称与编号

项目名称：惠州市中医医院除颤仪等设备采购项目

采购项目编号：HMD2023-14

采购方式：公开招标

预算金额：881000.00元

### 2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

#### 采购包1(惠州市中医医院除颤仪等设备采购项目):

采购包预算金额：881000.00元

| 序号 | 采购标的 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 最高限价（元） | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央监护仪（1拖8+2遥测） | 1 | 套 | 486000.00 | 486000.00 | 否 |
| 3 | 除颤仪 | 1 | 套 | 75000.00 | 75000.00 | 否 |
| 4 | 普通病床 | 80 | 张 | 4000.00 | 320000.00 | 否 |
| 汇总合计： |  |  |  |  | 881000.00 |  |

本采购包不接受联合体投标。

合同履行期限：合同签订之日起30日历天内完成设备的供货、安装与调试。

## 二.投标人的资格要求

## 1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件。（分公司投标，须取得具有法人资格的总公司出具给分公司的授权书，并提供总公司和分公司的营业执照复印件。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外）。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供书面承诺函（格式自拟）。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供书面承诺函（格式自拟）。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：按投标文件格式填报设备及专业技术能力情况。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（依据财库〔2022〕3号文规定，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

## 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

#### 采购包1(惠州市中医医院除颤仪等设备采购项目):

1）本项目不属于专门面向中小企业采购的项目，需落实政府采购政策为：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）等、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库2008[248]号文）。

2）根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

3）项目属性：货物类。

## 3.本项目特定的资格要求：

#### 采购包1(惠州市中医医院除颤仪等设备采购项目):

1)投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本采购项目投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。

3）投标人若为生产企业：所投产品为第二、三类医疗器械的，提供食品药品监督管理部门签发的涵盖所投报医疗器械的《医疗器械生产许可证》(有效期内)复印件；（如国家另有规定，则适用其规定）。投标人若为经营企业：所投产品为第三类医疗器械的，提供食品药品监督管理部门签发的涵盖所投报医疗器械的《医疗器械经营许可证》(有效期内)复印件；（如国家另有规定，则适用其规定）。注：若所投产品并非医疗器械，则无须提供上述要求。

4)本采购包不接受进口产品投标，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

5)本项目不接受联合体投标。

# 第二章 采购需求

## 一、项目概况：

（一）项目名称：惠州市中医医院除颤仪等设备采购项目

（二）采购项目编号：HMD2023-14

（三）采购项目预算：881000.00元

| 序号 | 采购标的 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 最高限价（元） | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央监护仪（1拖8+2遥测） | 1 | 套 | 486000.00 | 486000.00 | 否 |
| 3 | 除颤仪 | 1 | 套 | 75000.00 | 75000.00 | 否 |
| 4 | 普通病床 | 80 | 张 | 4000.00 | 320000.00 | 否 |
| 汇总合计： |  |  |  |  | 881000.00 |  |

### 1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 合同签订之日起30日历天内完成设备的供货、安装与调试。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定的地点。 |
| 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 付款方式 | - 1期：支付比例30%，双方签订合同，甲方收到乙方开具合同总额的30%正式发票后，30天内甲方支付合同总金额的30%； - 2期：支付比例50%，全部货物现场安装调试完毕及验收合格后，乙方开具合同剩余总额正式发票，30天内甲方支付合同总金额的50%； - 3期：支付比例20%，9个月后，甲方支付合同总金额的20%。 - 注：如果中标的货物全部由中小微企业制造，付款比例及付款时间按广东省财政厅 广东省工业和信息化厅关于进一步加强政府采购促进中小企业发展的通知(粤财采购〔2022〕6号)执行。 |
| 验收要求 | （1）乙方须为交付验收提供必须的一切条件及相关费用。 （2）在货物到达甲方指定地点后，乙方应在2个工作日内(技术规格要求中另行要求的除外)派工程技术人员到达现场安装或根据甲方实际需要和甲方商议决定到场安装时间。乙方的人员应在甲方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，安装调试后达到验收交付的条件。 （3）如出现货物短缺、损坏或存在缺陷，乙方应在甲方限定的时间内补齐或更换全新合格品，否则甲方有权退货和有权取消合同，由此造成的双方所有损失均由乙方负责。 （4）产品安装、调试完毕，由乙方提出验收申请，甲方或法定专业质检部门应于乙方提出验收申请后5个工作日内组织验收并出具验收报告。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合招标文件规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲方和乙方双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担 （5）验收交付前的保管安全责任由乙方承担，甲方可无偿提供必要的临时仓储场所，但不承担保管安全责任。 （6）项目验收依次序对照执行标准： 1)符合中华人民共和国国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保节能标准。 2)符合招标文件和投标响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数规格及各项要求。 3)货物来源国官方颁布的最新标准。 4)双方约定的其他验收标准。 上述各类标准与法规必须是有关官方机构最新发布的现行标准版本，乙方应向甲方提供详细的验收标准、验收手册；甲方有权委托中国法定专业质检部门对货物进行精度校核。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 报价要求 | （1）总价报价方式报价。本项目的投标报价为投标人参与本项目投标的所有费用（含投标费用、中标服务费、货物及零配件的购置和安装、配送、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等）以及完成本采购项目采购需求要求的服务项目工作的一切费用。该费用不管是否在投标人分项报价表中单列，均视为投标总价中已包含该费用。投标人须对服务费用的综合单价进行投标报价，投标人须根据本项目的实际情况以及自身的实际情况填报，不得高于采购预算（包括综合单价及合计），也不能低于投标人的企业成本，否则作无效标处理。投标报价以大写为准，小写保留到小数点后两位数。 （2）投标全过程所发生的费用由投标人自理，不进行任何经济补偿。投标人应承担报名、踏勘现场、编制投标文件、递交投标文件等参加本投标活动所涉及的一切费用。 （3）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条的规定，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。（注：因本项目为远程开标，投标人无需到达开评标现场，若投标人在投标时认为自身报价可能会明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人可以自行提前在投标文件中提供书面说明和成本清单等相关证明材料供评标委员会审查认定。若评标委员会在评审过程认为投标人报价有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人的投标文件中又不能或没有证明其报价合理性的，评标委员会可以将其作为无效投标处理。）。 |

### 2.技术标准与要求

| 序号 | 采购标的 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 最高限价（元） | 是否允许进口产品 | 所属行业 | 核心产品 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央监护仪（1拖8+2遥测） | 1 | 套 | 486000.00 | 486000.00 | 否 | 工业 | 是 | 详见附表一 |
| 2 | 除颤仪 | 1 | 套 | 75000.00 | 75000.00 | 否 | 工业 | 是 | 详见附表三 |
| 3 | 普通病床 | 80 | 张 | 4000.00 | 320000.00 | 否 | 工业 | 否 | 详见附表四 |

注：若存在多项核心产品，当不同投标人提供的任意一项核心产品的品牌相同，则视同其是所响应核心产品品牌相同投标人。

采购包1(惠州市中医医院除颤仪等设备采购项目):

## 附表一：中央监护仪（1拖8+2遥测）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 所投产品具有有效的医疗器械注册证明(提供注册证) |
|  | 2 | 中央监护仪（1拖8+2遥测）技术参数 ## 一.中央监护系统 1.中央监护系统可支持包括：心电（ECG），呼吸（RESP），无创血压（NIBP）,血氧(SPO2),脉率(PR)，体温(TEMP)，有创血压(IBP)，呼末二氧化碳（ETCO2），麻醉气体（AG）,无创心排（ICG），有创心输出量（C.O.），麻醉深度（BIS）、胎心率（FHR）、胎动（FM）、宫缩压（TOCO）等参数的显示和数据存储。 ▲2.具有混合联网功能，支持同时连接病人监护仪、遥测监护仪、胎儿监护仪。 ▲3.多屏显示：单屏、双屏可选，最多可支持四屏显示。 ▲4.一套中央监护系统最多可同时连接128床，满足科室不同病床数量的集中监护需要。 5.中央监护系统与床旁机双向遥控，可实现病人信息、血压参数、心电参数以及参数报警范围等设置的双向控制。 6.可显示床旁机的所有报警功能，并可根据报警优先级进行提示。 7.具有病人管理功能，支持查询、编辑、删除操作。 8.支持多条件查询，可通过病历号、病人姓名等信息进行查询。 9.支持病人数据回顾，包括：所有病人、病人信息、波形回顾、报警回顾、趋势回顾、C.O.回顾，支持数据的导入、导出。 10.海量数据存储，支持20,000个历史病人监护数据的存储与回顾。 11.具有五种计算功能：药物计算、血液动力学计算、通气计算、氧合计算、肾功能计算。 12.使用权限管理，数据的导入导出、报警静音设置、用户设置、系统修改设置等敏感问题需得到密码授权才能操作，充分保证数据安全。 13.支持HL7协议，支持连接医院HIS等临床系统。 ## 二.病人监护仪参数 1.基本要求：适用于对成人、小儿和新生儿的监护，含ST段测量及心律失常分析，需通过国家三类注册证明。 2.监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等基础参数，配置ETCO2参数。可升级Masimo/NellcorSPO2、2IBP、AG、C.O.、BIS等参数。 3.便携式一体化插件式监护仪，可用于监护成人、儿童、新生儿患者。 4.≥10英寸高清触摸屏，触控操作。 5.整机无风扇，降低环境噪音干扰，适合手术室ICU等环境。 6.固定式提手，提动时稳固安全。 7.右侧按键板设计，人性化，符合操作习惯，双报警灯设计，生理报警和技术报警有各自独立的报警灯和报警信息。 ▲8.心电：支持3/5/12导心电测量，导联自动识别，直流偏置电压可达±750mV，具有≥26种心律失常分析功能。 9.具有ECG全屏级联功能。 10.具有监护、诊断、手术、ST模式。 11.具有心动干扰（CVA）识别功能。 ▲12.血氧：可选全球金标准的Masimo血氧，测量范围为1％～100％；在70％～100％范围内，成人/儿童测量精度为±2％（非运动状态下）、±3％（运动状态下），新生儿为±3％（非运动状态和运动状态下），具有PI灌注指数显示，范围0.02-20%。 13.NIBP静态压力测量范围：0-300mmHg，精度±3mmHg。 14.NIBP具有手动、自动、连续测量模式。 15.NIBP具有整点测量功能，更符合临床记录习惯，提高护理效率。 16.支持手写中文输入。 17.支持标准界面、列表界面、趋势共存界面、大字体界面、全屏7导界面、全屏12导界面等多种界面可选。 18.具有夜间模式，避免夜间打扰患者休息。 19.具有屏幕亮度自动调节功能，可根据光线亮度的不同自动调节屏幕亮度。 20.具有药物计算、血液动力学计算、通气计算、氧合计算、肾功能计算。 21.可选内置3通道热敏记录仪，实时记录时间可设为：8秒、16秒、32秒、连续。 22.可接入护士呼叫系统，支持USB软件升级、数据导出，支持外接显示器，支持有线、无线网络的连接同品牌病人监护仪、胎儿监护仪、遥测监护仪多达128台中央监护系统。 ## 三.病人监护仪参数 1.产品为适用于手术室、ICU、CCU病房监护及床边监护的插件式监护仪，可用于成人、小儿和新生儿。 2.监护仪标配多参数监测模块具备3/5导心电、呼吸、血氧饱和度、脉搏、无创血压、体温监测功能。 ▲3.多参数监测模块可升级为带屏幕的转运监测模块，支持机身前后双屏同时显示与观察。 4.监护仪支持选配升级有创血压、呼吸末二氧化碳、麻醉气体、无创心输出量、有创心输出量、麻醉深度、氧浓度监测、新生儿窒息唤醒等监测功能。 5.支持外接扩展模块插件箱，可插入10个参数模块。 6.监护仪监测参数包括常规6参数、ST段分析、心律失常分析、IBP、CO、BIS可用于成人、小儿和新生儿。 7.≥12英寸LED高清液晶显示屏，标配电阻触摸屏非电容屏，方便临床医生操作； 8.具有触摸、按键、飞梭多重操作，避免触摸屏损坏不能操作的问题； 9.双报警灯设计，生理报警和技术报警有各自独立的报警灯和报警信息。 10.具有VGA接口、USB接口、网络接口及多功能接口等。 11.心电：支持3导、5导、12导，可自动识别导联类型，具有多导同步分析功能。 12.具有监护、诊断、手术、ST模式。 13.心率测量范围：成人15-300bpm，小儿/新生儿15-350bpm，分辨率±1bpm。 14.加±750mV的直流极化电压，灵敏度变化范围±5%。 ▲15.具有ECG全屏级联功能。 16.具有26种心律失常分析功能 17.呼吸测量范围：成人0-120rpm，小儿/新生儿0-150rpm。 18.窒息报警范围：成人10-60s，儿童/新生儿10-20s，测量误差为±5s。 19.具有心动干扰（CVA）识别功能。 ▲20.血氧：可选Masimo血氧，测量范围为1％～100％；在70％～100％范围内，成人/儿童测量精度为±2％（非运动状态下）、±3％（运动状态下），新生儿为±3％（非运动状态和运动状态下）。 21.具有脉搏调制音功能。 22.具有灌注指数PI显示，范围在0.02-20%，帮助医生判断测量结果的可靠性。 23.NIBP静态压力测量范围：0-300mmHg，精度±3mmHg。 24.NIBP具有手动、自动、连续测量模式。 25.NIBP具有整点测量功能，更符合临床记录习惯，提高护理效率。 26.可选择初始充气压力，提升测量的精准性和患者的舒适性。 27.具有辅助静脉穿刺功能。 28.IBP支持波形叠加显示，具有PPV和SPV参数显示。 29.支持中文手写输入功能。 30.具有屏幕锁屏功能，避免在某些使用中误操作。 ▲31.记录仪实时记录时间可设置：8秒、16秒、32秒、连续。 32.具有夜间模式，避免打扰患者夜间休息。 33.具备大字体、趋势共存、呼吸氧合图、他床观察、全屏7导、全屏12导等多种界面，满足各种监护需求。 34.应至少能存储回放不少于48小时波形全息回顾。 35.具有肾功能计算、血液动力学计算、氧合计算、通气计算、药物计算。 36.仪器使用寿命10年。 37.支持连接同品牌中央监护系统。 ## 四.遥测监护仪参数 1.标准配置：3/5导心电、血氧、护士呼叫功能、中央监护系统。 2.电池：2节AA碱性电池，连续工作不少于36小时。 3.整机小巧轻便，小于140克。 4.3/5导心电可选，导联自动识别。 ▲5.可选Masimo和Nellcor血氧。 ▲6.遥测盒子≥IPX3级防水。 7.一体化电池盖板，防止脱落和丢失。且具有反极性保护，电池装反不导通。 8.智能自动开关，连接病人自动开启，附件脱落、移除两分钟后自动关闭。 9.具备护士呼叫按钮，防止意外情况。 10.具有挂绳及绑带，方便病人携带。 11.覆盖范围：明视距离90m,可灵活选择方案，覆盖距离可以无限延伸。 中央监护系统配置清单 序号; 设备名称; 数 量; 单位. 1; 中央监护系统主机; 1; 台. 2; 显示器; 1; 台. 3; 打印机; 1; 台. 4; 中央机加密狗; 1; 个. 5; 中央机光盘物料包; 1; 份. 6; 病人监护仪主机; 4; 台. 7; 病人监护仪主机; 4; 台. 8; 电源线; 8; 根. 9; 心电导联线; 8; 根. 10; 血压导管; 8; 根. 11; 血压袖套; 8; 套. 12; 电极片; 8; 套. 13; 血氧探头; 8; 个. 14; 保修卡; 8; 份. 15; 合格证; 8; 份. 16; 仪器验收单; 8; 份. 17; 客服标贴; 8; 张. 18; 遥测监护仪主机; 2; 台. 19; 仪器验收单; 2; 份. 20; 心电电缆; 2; 根. 21; 血氧探头; 2; 个. 22; 电极片; 2; 包. 23; 镍氢电池套装; 2; 套. 24; 合格证; 2; 份. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |  |

## 附表二：除颤仪

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 所投产品具有有效的医疗器械注册证明(提供注册证) |
|  | 2 | 除颤仪技术参数 1.重量：≤6.1kg，含电池、体外板和心电导联线。 2.彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率≥800×480像素，可显示≥3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。 3.支持中文操作界面。 4.屏幕显示心电波形扫描时间≥16s。 5.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于8岁以下人群。 6.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 7.手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。 8.可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J。 9.支持至少三种尺寸体内除颤电极板，适用不同病人类型。 10.体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。 11.电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。 12.AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥60min。 13.开机时间≤2s，符合临床使用。 14.除颤充电迅速，充电至200J≤4s。 15.除颤后心电基线恢复时间≤2.5s。 16.从开始AED分析到放电准备就绪≤10s。 17.支持病人接触状态和阻抗值实时显示。 18.支持配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。 19.支持配置CPR辅助功能，CPR传感器设计符合2015 AHA/ERC指南，提供即时的按压反馈，设备界面提供按压深度和按压频率实时参数显示。 20.心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。 21.通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥24种。 22.可选配监护功能：血氧饱和度、无创血压、呼吸末二氧化碳。 23.提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注册、CE认证。 24.无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）。 25.支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。 26.支持提供IHE HL7协议，满足院前院内急救系统的联网通信。 27.标配1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次。 28.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警。 29.配置50mm记录纸记录仪，自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录。 30.可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。 31.关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），支持定期自动大能量自检（最大放电能量）。 32.设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。 33.具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP44。 34.具备优异的抗跌落性能，满足救护车标准EN1789 中6.3.4.3 关于跌落试验的要求，裸机可承受6面0.75m跌落冲击。 35.工作环境，温度范围：0°C-45°C，湿度范围：15%-95%，大气压范围：57.0 kPa ～ 106.2 kPa。 配置清单 序号; 产品名称; 单位; 数量. 1; 除颤监护仪主机; 台; 1. 2; 心电附件包; 套; 1. 3; 除颤电极附件包; 套; 1. 4; 锂电池; 个; 1. 5; 国际电源线; 根; 1. 6; 记录仪; 个; 1. 7; 使用说明书; 本; 1. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |  |

## 附表三：普通病床

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 普通病床技术参数 1、产品外形尺寸：（±5mm）长:2050mm×宽:960mm×高:500mm。背部倾斜角度0～75°,腿部倾斜角度：0～40°可任意调节。 2、产品材料：床体采用优质冷轧碳素钢管60×30×1.2mm，床腿为优质冷轧碳素钢管40×40×1.2mm。床面板以优质冷轧碳钢板1.2mm一次冲压成型。提高床板强度，受力均衡，抗压力强，并带透气孔，兼防滑功能；下面焊接钢管加强，坚实耐用。 3、床体静态可承载≥300Kg、动态可承载≥200Kg；背部床面采用双支撑结构，双支撑为冷钢板冲压成形，加强背板的承重力，摇杆承受压力小，摇动时操作省力。 4、两组摇杆；ABS强化塑胶摇把手，隐藏式设计，操作一目了然。摇杆全不锈钢设计，牢固灵活，无噪音，操作轻松自如；可灵活调节患者背。采用到位极限保护装置，外套ABS塑料防尘套，外形美观、耐磨、使用寿命长。 5、侧面护栏总长（±5mm）1450mm，D型铝合金扶手，表面硬化处理，六支铝合金护栏支柱，上下连接件采用一次冲压成形钢件，厚度≥3.0mm，开关精心设计确保长期使用的安全性，配有防松紧固件，耐磨，不变形，可收缩平放，收缩时略高于床面，可防止床垫移位。 6、流线型欧版床头尾板采用ABS强化塑胶材料，一次成形，无缝隙，易清洁，不变形，暗藏锁定开关，稳定可靠，床尾板外侧设信息卡插槽并带防撞包角，有防撞功能；对称式快速挂钩座，可快速拆卸。 7、采用5寸高档脚轮，内置全封闭自润滑轴承，不需加油护理，防异物卷入,独立刹车；轮面采用TPR高分子耐磨材料，耐磨，无噪音。 8、整床采用双重磷化+静电粉体涂装处理。床体涂料采用抗菌涂料，防菌抗菌，抗酸碱腐蚀，耐裉色，有效延长使用寿命. 9、配置：ABS床头尾板、8公分床垫、静音轮、铝合金护栏、输液架、置物架、伸缩餐板。 配置清单 序号; 设备名称; 数 量; 单位. 1; 手动病床; 1; 张. 2; 床垫; 1; 张. 3; 输液架; 1; 个. 4; 置物架; 1; 个. 5; 餐板; 1; 个. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |  |

# 第三章 投标人须知

## 须知前附表

| 本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| 1 | 采购包情况 | 本项目共1个采购包 |
| 2 | 开标方式 | 远程电子开标 |
| 3 | 评标方式 | 现场电子评标（投标人应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果） |
| 4 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 5 | 报价形式 | 总价 |
| 6 | 报价要求 | 各采购包报价不超过预算总价 |
| 7 | 现场踏勘 | 否 |
| 8 | 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 9 | 投标保证金 | 保证金人民币：0.00元整。 开户单位：无 开户账号：无 开户银行：无 支票提交方式：无 汇票、本票提交方式：无 投标保证金有效期∶与投标有效期一致。 |
| 10 | 投标文件要求 | 一、电子投标文件： （1）加密的电子投标文件1份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至“中易电子交易平台（http://www.cotenders.cn）”）。 投标人应保证该优先步骤 （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，投标人须在开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 投标人保证该后备步骤。 二、纸质投标文件： （3）纸质投标文件正本0份，纸质投标文件副本0份。 投标人须满足上述事项“一、电子投标文件”中（1）或（2）的要求，和“二、纸质投标文件”的要求。请保证电子投标文件应与纸质投标文件（如有）一致，如不一致时以电子投标文件为准。 |
| 11 | 中标候选投标人推荐家数 | 3家 |
| 12 | 中标投标人数量 | 1家 |
| 13 | 有效投标人家数 | 3家 此人数约定了开标与评标过程中的最低有效投标人家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。 |
| 14 | 项目兼投兼中规则 | 项目兼投兼中。 |
| 15 | 中标投标人确定方式 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。 |
| 16 | 代理服务费 | 收取。采购机构代理服务收费标准：本项目招标代理服务收费以中标通知书中确定的中标金额作为收费计算依据。按国家发展计划委员会颁发的[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》的规定执行；本次招标向中标人收取代理服务费，本项目类型为货物招标。 |
| 17 | 代理服务费收取方式 | 向中标/成交投标人收取 |
| 18 | 其他 | 中标人需在中标公告发布后3个工作日内向招标代理提交纸质投标文件，纸质投标文件内容与电子投标文件完全一致，装订成册，一式三份。 |
| 19 | 开标解密时长 | 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 |
| 20 | 专门面向中小企业采购 | 否 |

# 第四章 评标

## 一、评标要求

### 1.评标方法

本项目采用综合评分法,综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

### 2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效投标人家数的，不得评标。

### 3.评标委员会

3.1评标由政府采购代理机构依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和（技术、经济等）方面的评审专家组成。评标委员会成员共5人组成，其中采购人代表1名，评审专家4名。评标委员会成员依法从相关专家库中随机抽取。

## 二.政府采购政策落实

### 1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

### 2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

### 3.价格扣除相关要求

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标（响应）产品均由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标 | 10% | 投标（响应）产品均由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予10%的价格扣除C1，即：评标价=核实价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标（响应）价为准。 （2）组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 |  |  |  |  |

## 三、评审程序

### 表一  资格性审查表：

#### 采购包1(惠州市中医医院除颤仪等设备采购项目):

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件。（分公司投标，须取得具有法人资格的总公司出具给分公司的授权书，并提供总公司和分公司的营业执照复印件。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外）。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供书面承诺函（格式自拟）。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供书面承诺函（格式自拟）。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（依据财库〔2022〕3号文规定，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。） |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体”记录名单； 不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 （以采购代理机构于投标（响应） 截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/） 查询结果为准， 如相关失信记录已失效， 供应商需提供相关证明资料） 。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。 |
| 8 | 特定的资格要求 | 投标人若为生产企业：所投产品为第二、三类医疗器械的，提供食品药品监督管理部门签发的涵盖所投报医疗器械的《医疗器械生产许可证》(有效期内)复印件；（如国家另有规定，则适用其规定）。投标人若为经营企业：所投产品为第三类医疗器械的，提供食品药品监督管理部门签发的涵盖所投报医疗器械的《医疗器械经营许可证》(有效期内)复印件；（如国家另有规定，则适用其规定）。注：若所投产品并非医疗器械，则无须提供上述要求。 |
| 9 | 特定的资格要求 | 本采购包不接受进口产品投标，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。 |
| 10 | 特定的资格要求 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 11 | 促进中小企业发展 | （1）本项目不属于专门面向中小企业采购的项目，需落实政府采购政策为：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）等、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库2008[248]号文）。 （2）根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。 （3）项目属性：货物类。 |

### 表二  符合性审查表：

#### 采购包1(惠州市中医医院除颤仪等设备采购项目):

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件签署、盖章 | 投标文件内容已按招标文件要求盖章、签署。 |
| 2 | 投标有效期要求 | 投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 |
| 3 | 投标报价 | 投标报价是唯一的，未超过本项目采购包预算金额（最高限价）。各分项报价未超出分项预算价。 |
| 4 | 报价合理性 | 评标委员会认为投标人的报价没有明显低于其他通过符合性审查投标人的报价。 |
| 5 | 投标文件实质性技术与商务条款的响应情况 | 投标文件对招标文件的实质性技术与商务的条款（即标注“★”号条款）无产生负偏离； |
| 6 | 投标文件的其它实质性响应情况 | 无符合招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的。 无法律、法规、规章规定无效投标、未实质性响应 的其他情形。 |

### 3.详细评审

#### 采购包1(惠州市中医医院除颤仪等设备采购项目):

| 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 分值构成 | 商务部分20.0分 技术部分50.0分 报价得分30.0分 |  |
| 技术部分 | 标识▲符号的主要技术要求 (22.0分) | 所投产品必须是全新合格且合法来源的原装设备，评委根据招标文件第二章 采购需求“具体技术（参数）要求”对所有合格投标人所投产品已标▲符号的技术参数进行评审，投标文件需对▲符号技术指标参数逐条响应(▲符号共11条)，负偏离或未响应的均要扣分，全部满足得满分22分，已标▲符号指标有一项不满足或负偏离的每项扣2分，直至本项分数扣完为止。 注：打▲号的重要指标需提供产品中文说明书或彩页资料或厂家出具的技术说明函等文件证明其所投产品能满足或达到招标要求，若▲符号要求提供其他证明材料,则按要求提供证明材料，不能提供证明材料的视为不满足。 |
|  | 未标识▲符号的一般技术要求 (8.0分) | 所投产品必须是全新合格且合法来源的原装设备，评委根据招标文件第二章 采购需求“具体技术（参数）要求”对所有合格投标人所投产品的一般技术参数（未标▲技术参数）进行评审，投标文件需对一般技术参数逐条响应，负偏离或未响应的均要扣分，全部满足得满分8分，有一项不满足或负偏离的每项扣0.5分，以此类推，当达到16项（含）以上时，视为严重偏离不得分。 注：未标▲号的一般技术指标需提供产品中文说明书或彩页资料或厂家出具的技术说明函等文件证明其所投产品能满足或达到招标要求，若要求提供其他证明材料,则按要求提供证明材料，不能提供证明材料的视为不满足。 |
|  | 所投货物的整体性能 (10.0分) | 评委对各投标设备的整体性能、选型配置、稳定性进行评审： 投标设备制造先进、稳定性好，选型配置满足并优于招标文件要求的，得10分； 投标设备制造先进、稳定性较好，选型配置满足招标文件要求的，得7分； 投标设备制造、稳定性一般，选型配置基本满足招标文件要求的，得4分。 投标设备制造、稳定性差，选型配置偏离招标文件实际要求的，得0分。 |
|  | 实施技术方案 (10.0分) | 评委根据投标人提供的本项目实施技术方案（包含但不限于供货质量保证、配送方案、总体管理安排、特殊情况处理机制等）进行综合评审； 方案全面、具体、合理，可操作性强，得10分； 方案较全面、具体、合理，可操作性较强，得7分； 方案简单，可操作性一般，得4分； 方案不合理或未提供技术方案，得0分。 |
| 商务部分 | 同类项目业绩情况 (9.0分) | 根据投标人2019年1月1日(以合同签订时间为准)至今同类项目销售业绩情况进行评分，每提供一项同类项目业绩得3分，本项最高得9分。（提供合同的复印件并加盖投标人公章，无提供证明材料该项不得分）。 |
|  | 节能、环保产品(1.0分) | 投标（响应）报价产品属于《节能产品政府采购品目清单》（或《环境标志产品政府采购品目清单》）范围中政府优先采购产品类别的节能产品（或环境标志产品）的得1分，满分1分。同时属于节能产品和环境标志产品的，不重复得分。属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别的不得分。得分需提供节能产品认证证书或环境标志产品认证证书。 |
|  | 售后服务方案 (8.0分) | 根据投标人售后服务内容（包括：人员技术支持、服务网点便利性情况、保修承诺、维修响应、培训计划等）进行评审。 售后服务内容完善具体，服务内容响应并优于招标文件要求，各阶段服务计划详尽具体合理，得8分； 售后服务内容较完善具体，服务内容响应招标文件要求，各阶段服务计划较详尽具体，得5分； 售后服务内容基本可行，服务内容基本响应招标文件要求，各阶段服务计划基本可行，得2分； 售后服务内容不可行或无售后服务内容为差，得0分。 |
|  | 对招标文件的响应程度 (2.0分) | 根据投标人对本项目的招标文件响应情况进行综合评审，满足招标文件要求得2分，部分满足招标文件要求得1分，完全不响应的得0分。 |
| 投标报价 | 投标报价得分 (30.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |